- Saugumo priemonės

Šis prietaisas buvo sukurtas, pagamintas ir išbandytas pagal IEC61010: Elektroninių Matavimo prietaisų Saugumo reikalavimus, ir pristatytas geriausioje būklėje po patikrinimo. Šioje valdymo instrukcijoje nurodytos įspėjimo ir saugumo procedūros, kurių reikia laikytis norint užtikrinti saugų prietaiso naudojimą ir išlaikyti jį saugiose sąlygose.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.

DĖMESIO Atidžiai perskaitykite šią instrukciją prieš pradėdami naudoti prietaisą. Laikykite šią instrukciją taip, kad esant reikalui galėtumėte ja pasinaudoti. Įsitikinkite, kad naudojate prietaisą tik pagal paskirtį. Įsiminkite ir laikykitės visų saugumo reikalavimų, nurodytų šioje instrukcijoje. Labai svarbu laikytis aukščiau išvardytų reikalavimų. Nesilaikant šių taisyklių galimi sužeidimai, prietaiso sugadinimas ir/ar įrenginių, kurių testavimas yra atliekamas, sugadinimas.

- Simbolis   ant prietaiso nurodo, jog vartotojas turi perskaityti naudojimo instrukciją, kad galėtų saugiai naudoti prietaisą. Būtina perskaityti visas instrukcijoje esančias pastabas, pažymėtas simboliu .

PAVOJINGA: naudojamas sąlygoms ir veiksmams, dėl kurių labiausiai tikėtini sunkūs sužalojimai ar mirtis. Įspėjimas: naudojamas sąlygoms ir veiksmams, dėl kurių galimi sunkūs sužalojimai ar mirtis. DĖMESIO: naudojamas sąlygoms ir veiksmams, dėl kurių galimi sužalojimai ar prietaiso sugadinimas.

- Žemiau nurodyti simboliai naudojami ant prietaiso. Saugumui užtikrinti būtina atkreipti dėmesį į kiekvieną tokį simbolį.

Šis simbolis rodo, kad vartotojas turi pasinaudoti naudojimo instrukcija.

Šis simbolis rodo, kad prietaisas apsaugotas dviguba ar sustiprinta izoliacija.

Šis simbolis rodo, kad prietaiso gnybtas gali kontaktuoti su neizoliuotais laidais.

Kintamos srovės simbolis.

4200

PAVOJINGA Nedarykite matavimų grandinėse, kuriose kintama įtampa viršija 300 V. Nedarykite matavimų perkūnijos metu. Baikite visus matavimus ir pašalinkite prietaisą nuo testuojamo objekto. Nebandykite daryti matavimų, jei ore yra degių dujų. Tokiu atveju dėl prietaiso naudojimo gali atsirasti kibirkščių, kurie gali sukelti sprogimą. Tam, kad išvengtumėt elektros srovės smūgio prisilietus prie testuojamų ar šalia esančių įrenginių, dėvėkite izoliuojančius apsauginius drabužius. Transformatoriaus gnybtai pagaminti iš metalo ir jų galai ne visiškai izoliuoti. Būkite ypač atsargūs ir nepadarykite trumpo jungimo, kai testuojamas įrenginys turi neizoliuotų metalinių dalių. Nenaudokite prietaiso, jei jo paviršius ar Jūsų rankos šlapios. Neviršykite didžiausio leistino įėjimo dydžio bet kuriame matavimo diapazone. Nematuokite aukštesnės nei 30 A srovės. Transformatoriaus gnybtai gali perkaisti ir sukelti gaisrą ar besilydančių dalių deformaciją, o tai gali pažeisti izoliaciją. Jei gnybtais sugnybtu laidininku teka didesnė nei 30 A srovė ir displėjuje rodoma „OL“, tuoj pat nutraukite matavimus ir nuimkite gnybtus nuo laidininko. Atlikdami matavimus neatidarinėkite baterijas dengiančio dangtelio. Kai transformatoriaus gnybtai nusidėvi iki nusidėvėjimo linijos (žr. pav.), nutraukite prietaiso naudojimą.

Įspėjimas Niekada neatlikite matavimų, jei prietaisas yra netvarkingas, pvz. sudaužytas dangtelis ar yra neizoliuotų metalinių dalių. Nekeiskite prietaiso dalių ir nedarykite jokių modifikacijų. Remontui ir kalibravimui atlikti grąžinkite prietaisą tiekėjui. Nekeiskite baterijų, jei prietaiso paviršius yra šlapias. Išjunkite prietaisą prieš atidarydami baterijų dangtelį ir keisdami baterijas. Laikykite pirštus ir rankas už saugumo linijos (žr. pav.), nes kyla elektros smūgio pavojus.

DĖMESIO Prieš pradėdami matavimus paspauskite Funkcijų mygtuką ir įsitikinkite, kad pasirinkta teisinga funkcija. Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštos temperatūros ir drėgmės. Paspauskite Power mygtuką ir išjunkite prietaisą po naudojimo. Jei prietaisas nenaudojamas ilgą laiką, laikykite jį prieš tai išėmę baterijas. Prietaiso valymui naudokite skudurėlį, pamirkytą vandenyje ar kitame neutraliame valiklyje. Nenaudokite šiurkščių, braižančių medžiagų ar tirpiklių. Pasistenkite, kad prietaisas nepatirtų jokių smūgių, nebūtų numestas, nes dėl to bus pažeisti tiksliai sureguliuoti transformatoriaus gnybtai. Neužspauskite Transformatoriaus gnybtuose pašalinių medžiagų.

- Savybės

Šis prietaisas yra skaitmeninis įžeminimo varžos matuoklis su gnybtais, ir yra naudojamas keliuose vietose įžemintoms sistemoms. Juo galima matuoti įžeminimo varžą paprastai sugnybus laidą.

Šis prietaisas taip pat turi kintamos srovės iki 30 A matavimo funkciją, taip pat kaip ir mūsų tradiciniai nuotėkio srovės matuokliai.

- Platus matavimo diapazonas (Automatiškai nustatomas diapazonas)

Įžeminimo varža	Max. 1200 (		Min. skyra 0,01(

Kintama srovė	Max. 30 A		Min. skyra 0,1mA

- Trukdymų patikrinimo funkcija

Funkcija skirta nustatyti įžeminimo varžos matavimą įtakojančią srovę ir parodyti NOISE (Trukdymo) ženklą displėjuje.

- Tikrasis Kvadratinis vidurkis

Tikslus srovės su iškreipta sinusoide kvadratinio vidurkio nuskaitymas.

- Automatinio išjungimo funkcija

Funkcija reikalinga tam, kad prietaisas nebūtų paliktas įjungtas ir padeda ekonomiškai naudoti baterijas.

- Duomenų išsaugojimo funkcija

Funkcija skirta išsaugoti matavimo duomenis displėjuje.

- Garso signalo funkcija

Prietaisas duoda garso signalą, jei matavimo rezultatai yra 10 ( ar mažiau.

- Displėjaus apšvietimo iš vidaus funkcija

Skirta darbui silpnai apšviestose vietose.

- Atminties funkcija

Funkcija skirta matavimo rezultatams išsaugoti ir parodyti displėjuje.

- Suprojektuotas prietaisas atitinka saugumo standartus.

IEC61010-1 : 2001 (CAT. IV 300 V Užteršimo laipsnis 2), IEC61010-2-032 : 2002

Šis prietaisas apsaugotas dviguba ar sustiprinta izoliacija .

- SPECIFIKACIJA

- Matavimų diapazonas ir tikslumas

| Funkcija | Diapazonas | Skalė | Skyra | Tikslumas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Varžos matavimas | 20 Ω | 0,00 iki 20,99 Ω | 0,01 Ω | ±(1,5%+0,05 Ω) |
|  | 200 Ω | 16,0 iki 99,9 Ω 100,0 iki 209,9 Ω | 0,1 Ω 0,1 Ω | ±(2%+0,5 Ω) ±(3%+2 Ω) |
|  | 1200 Ω | 160 iki 399 Ω 400 iki 599 Ω | 1 Ω 1 Ω | ±(5%+5 Ω) ±(10%+10 Ω) |
|  |  | 600 iki 1260 Ω | 10 Ω | – |
| Kintamos srovės (sinusinės) matavimas (50Hz/60Hz) | 100 mA | 1 iki 104,9 mA | 0,1 mA | ±(2%+0,7 mA) |
|  | 1000 mA | 80-1049 mA | 1 mA | ±2% |
|  | 10 A | 0,8 A iki 10,49 A | 0,01 A | ±2% |
|  | 30 A | 8,0 A iki 31,5 A | 0,1 A | ±2% |

*Sinusoidės viršūnės koeficientas ≤ 2,5 Tikslumas sinusoidės viršūnėje + 1 % (50Hz/60Hz, didžiausia vertė ne daugiau 60 A)

* Tokiais atvejais displėjuje bus rodomas nulis:

20 Ω įžeminimo varžos diapazone  - varža 0,04 Ω ar mažesnė.

* Diapazonas automatiškai perjungiamas į aukštesnį, kai įėjimo signalas tampa didesnis už 105 % pasirinkto diapazono, ir perjungiamas į žemesnį kai įėjimo signalas tampa mažesnis negu 80 % žemesnio diapazono.

- Operacinė sistema		Įžeminimo varžos funkcija: pastovus įtampos padavimas, 			Srovės nustatymas, (Dažnis apytikriai 2400 Hz) 				Dvigubas integravimas						Kintamos srovės funkcija: nuoseklaus priartėjimo būdas 			(Tikrasis Kvadratinis vidurkis)

- Displėjus		Skystų kristalų displėjus su didžiausiu skaičiumi 2099

- Parodymai už diapazono ribų	Kai įėjimo signalas viršija viršutinę matavimų diapazono 			ribą, displėjuje rodoma „OL“.

- Reakcijos laikas		Įžeminimo matavimo funkcija - apie 7 sekundės				Kintamos srovės funkcija - apie 2 sekundės

- Matavimų dažnis		Kartą per sekundę

- Naudojimo vieta		Aukštis virš Jūros lygio iki 2000 m, naudojimui lauke ar 			patalpose.

- IP apsaugos laipsnis	IP40

- Temperatūra ir drėgnumas

(garantuotas tikslumas)	23ºC±5ºC / Santykinis drėgnumas iki 85 % (be kondensato)

- Darbo temperatūra ir					 drėgnumas		-10 ºC~40 ºC/ Santykinis drėgnumas iki 85 % (be 				kondensato)

- Laikymo temperatūra ir					 drėgnumas		-20 ºC~60 ºC/ Santykinis drėgnumas iki 85 % (be baterijų, 			be kondensato)

- Maitinimo elementai	Nuolatinė įtampa 6 V: R6P (AA baterija) x4 vnt, arba				LR6 (AA baterijos) x4 vnt.

- Srovės sunaudojimas	Apie 50 mA (maks. 100 mA)

- Matavimo laikas		Apie 12 valandų (jei naudojamos R6P baterijos)				Apie 24 valandas (jei naudojamos LR6 baterijos)

- Automatinis išjungimas	Išjungia prietaisą po 10 minučių po paskutinio mygtuko 			paspaudimo.

- Atitikimas standartams	IEC61010-1 : 2001 (CAT. IV 300 V Užteršimo laipsnis 2), 			IEC61010-2-032 : 2002						IEC61326:2000 (EMC standartas)

- Atsparumas elektrostatiniam					 išsikrovimui		Atlikimo kriterijus B

- Maksimali įtampa 		Kintama 5320 V kvadratinis vidurkis/5 sekundės				Tarp transformatoriaus gnybtų pritaikytų dalių ir korpuso			(išskyrus gnybtus)

- Izoliacijos varža		50M( ar daugiau esant 1000 V					Tarp transformatoriaus gnybtų pritaikytų dalių ir korpuso			(išskyrus gnybtus)

- Laidininko dydis		Maks. skersmuo apie 32 mm

- Matmenys		246(ilgis) x 120 (plotis) x 54 (D) mm

- Svoris		Apie 780 g (su baterijomis)

- Pridedama		Baterijos R6P		: 4 vnt.				Instrukcija			: 1 vnt.				Rezistorius veikimo patikrinimui	: 1 vnt.				Tvirta dėžutė Modelis9128	: 1 vnt.

<Papildomi ženklai>

  - Dažniausiai kintama srovė ir įtampa išreiškiama efektyvia verte, kuri taip pat žinoma kaip RMS (Kvadratinis vidurkis). Efektyvi vertė yra šaknis iš kintamos įtampos ar srovės dydžių kvadratų vidurkio. Dauguma matavimo replių, naudojančių įprasto lygintuvo schemą, turi Kvadratinio vidurkio skalę kintamų didžių matavimams. Tačiau skalės yra sukalibruotos pagal sinusoidės efektyvią vertę, nors replės reaguoja į vidutinę vertę. Kalibravimas padarytas su vertimo koeficientu 1,111 sinusoidei, kuris apskaičiuojamas, padalinus efektyvią vertę iš vidutinės reikšmės. Todėl tokiuose prietaisuose galimos paklaidos, jei įėjimo signalo forma skiriasi nuo sinusoidės.

  - Kreivės viršūnės koeficientas (CF) apskaičiuojamas padalinus maksimalią vertę iš efektyvios vertės.

Pvz.: Sinusoidei: CF=1,414

- Prietaiso schema

Kiekvieno mygtuko ir dalies pavadinimas

- Transformatoriaus gnybtai

- Trigeris

- Displėjaus apšvietimas iš vidaus (įjungia/išjungia displėjaus apšvietimą)

- Funkcijų mygtukas (perjungia kintamos srovės/įžeminimo varžos funkcijas)

- Atminties režimo mygtukas (leidžia peržiūrėti matavimo rezultatą pagal išsaugotų duomenų numerį)

- Duomenų užfiksavimo mygtukas (užfiksuoja rodomą dydį displėjuje, išjungia užfiksavimą)

- Įjungimo mygtukas (įjungia/išjungią prietaisą)

- Displėjus (LCD)

- Valdymo mygtukas (į viršų) Naudojamas pasirinkti duomenų numerį, išsaugoti atmintyje matavimo rezultatą ar peržiūrėti atmintyje išsaugotus duomenis.

- Valdymo mygtukas (žemyn) Naudojamas pasirinkti duomenų numerį, išsaugoti atmintyje matavimo rezultatą ar peržiūrėti atmintyje išsaugotus duomenis.

- Išsaugoti

Išsaugo matavimų rezultatus.

Ženklai, rodomi displėjuje

|  | Rodomas, kai yra išsaugomas matavimų rezultatas, ar kai dirbama atminties režime |
| --- | --- |
|  | Rodomas, kai baterijos išsikrauna |
|  | Rodomas įžeminimo varžos matavimo režime, kai transformatoriaus gnybtai ne visiškai suspausti. |
|  | Rodomas įžeminimo varžos matavimo režime, kai yra srovė ar trukdymai, įtakojantys matavimus |
|  | Rodomas, kai yra pasirinkta duomenų fiksavimo funkcija. |
|  | Rodomas, kai yra pasirinktas kintamos srovės matavimo režimas. |
|  | Rodomas, kai prietaisas veikia tęstinumo režime, kai įjungta įžeminimo varžos matavimo funkcija. |

- Matavimo principas

Šis prietaisas gali matuoti įžeminimo varžą keliose vietose įžemintose sistemose.

Pavadinkime matuojamą įžeminimo varžą Rx, o kitas varžas R1, R2, ...Rn.

Galime laikyti, kad varžos R1, R2, ...Rn. yra sujungtos lygiagrečiai. Todėl galime pakeisti jas sumine varža Rs. Rs varža yra gana maža, jei lyginsime su Rx, nes suminė varža susideda iš kelių varžų. Žemiau parodyta grandinės ekvivalentinė schema.

Paduodama įtampa (V) į grandinę per transformatoriaus gnybtus (CT1), grandinėje atsiranda srovė I, atitinkanti įžeminimo varžą. R galima apskaičiuoti, nustačius srovę kitais transformatoriaus gnybtais CT2. Tokiu atveju R, rodoma šio prietaiso displėjuje, gali būti laikoma Rx, nes Rs varža yra labai maža palyginus su Rx.

DĖMESIO Šis prietaisas neskirtas matavimams su žemiau nurodytų įžeminimo sistemomų vietose: Vienoje vietoje įžeminta sistema, kitur nesujungta su žeme. (Žaibolaidis, t.t.) Įžeminimas, kuriame srovė virš 2 A, matuojama naudojant šio prietaiso kintamos srovės funkciją. Įžeminimui, kurio įžeminimo varža didesnė už matuojamą įžeminimo varžą. Įžeminimo varžai, didesnei už 1200 (. Tikslūs matavimai gali būti atlikti su mūsų įžeminimo varžos matuokliu: M4102A ar M4105A, skirtu vienoje vietoje įžemintų laidų varžos matavimams.

- Pasiruošimas matavimams

DĖMESIO Šis prietaisas savaime kalibruojasi per 3 sekundes po įjungimo. ( displėjuje rodomas ženkliukas „CAL“). Neatidarykite gnybtų ir nesugnybkite jais laido tuo metu, nes tokiu atveju parodymai gali būti netikslūs.

- Patikrinkite baterijų įtampą

Kai displėjuje nieko nerodoma, paspauskite Įjungimo mygtuką Power ir įjunkite prietaisą. Baterijų įtampa pakankama, jei indikacija displėjuje aiškiai matoma, ir nerodomas BATT ženkliukas įjungus prietaisą.

Atlikite procedūrą, aprašyta p.9 Baterijų keitimas, ir pakeiskite baterijas jei:

* BATT ženkliukas rodomas displėjuje.

* indikacija displėjuje neryški ir sunkiai matoma.

* displėjuje nieko nerodoma.

- Patikrinkite įžeminimo varžos matavimų tikslumą

Sugnybkite rezistorių, skirtą operaciniam (veikimo) patikrinimui (MODEL8304) kaip parodyta žemiau, ir įsitikinkite, kad transformatoriaus gnybtai ir grandinė veikia teisingai. Kai rodoma reikšmė yra žemiau nurodytame diapazone, prietaisas veikia teisingai. Jei rodoma reikšmė žymiai skiriasi nuo nurodyto diapazono, atiduokite prietaisą taisymui pagal p. 10 Servisas.

Atiduodami prietaisą taisymui kartu pridėkite ir patikrinimo rezistorių, po remonto jis bus grąžintas.

- Matavimo metodas

DĖMESIO Neatlikite matavimų grandinėje, kurioje kintama įtampa viršija 300V. Transformatoriaus gnybtai pagaminti iš metalo ir nėra visiškai izoliuoti. Būkite ypač atsargūs ir nepadarykite trumpo jungimo, dirbdami su įrenginiais, turinčiais neizoliuotų metalinių dalių. Niekada neatlikite matavimų su atidarytu baterijų dangteliu. Nematuokite aukštesnės negu 30A srovės. Transformatoriaus gnybtai gali perkaisti ir sukelti gaisrą ar besilydančių dalių deformaciją, o tai gali pažeisti izoliaciją. Jei gnybtais sugnybtu laidininku teka didesnė nei 30 A srovė, ir displėjuje rodoma „OL“, tuoj pat nutraukite matavimus ir nuimkite gnybtus nuo laidininko.

Įspėjimas Saugokite transformatoriaus gnybtų galiukus nuo smūgių, vibracijos ar per didelės jėgos poveikio, nes tiksliai sureguliuoti gnybtai gali būti sugadinti. Šis prietaisas savaime kalibruojasi per 3 sekundes po įjungimo. (displėjuje rodomas ženkliukas „CAL“). Neatidarykite gnybtų ir nesugnybkite jais laido tuo metu, nes tokiu atveju parodymai gali būti netikslūs. Kai pašalinės medžiagos užstringa tarp gnybtų galiukų, jie negali tinkamai susijungti. Tokiu atveju nebadykite sujungti gnybtų staiga paleisdami gnybtų trigerį ar naudodami jėgą. Įsitikinkite, kad po pašalinės medžiagos pašalinimo gnybtai užsidaro patys. Testuojamo laidininko skersmuo gali būti iki 30 mm. Tikslūs matavimai negali buti atlikti su didesnio skersmens laidininku, nes transformatoriaus gnybtai negalės visiškai užsidaryti. Niekada nebandykite jėga sujungti gnybtų. Jei atliekami didelių srovių matavimai, gnybtai gali zvimbti, tačiau tai neturi įtakos prietaiso darbui ar saugumui. Jautrūs transformatoriaus gnybtai naudojami šiame prietaise. Dėl gnybtų charakteristikų neįmanoma visiškai pašalinti pašalinių magnetinių laukų trikdžių. Jei šalia yra stipraus magnetinio lauko šaltinis, einamoji reikšmė gali būti atvaizduota displėjuje (0 nebus atvaizduojamas) prieš sugnybiant laidininką. Tokiu atveju naudokite prietaisą toliau nuo magnetinių laukų šaltinių. Magnetinio lauko šaltiniais gali būti: * Laidininkas su didele srove * Variklis * Įranga su magnetais * Įjungtas vatmetras.

  - Paprastas srovės matavimas

* Paspauskite Funkcijų mygtuką A/( ir pasirinkite kintamos srovės funkciją.

* Įsitikinkite, kad displėjuje rodomi matavimo vienetai mA ir ženkliukas MEM nėra rodomas viršutiniame kairiajame displėjaus kampe.

* Paspauskite trigerį, atidarykite transformatoriaus gnybtus, ir sugnybkite jais tik vieną laidininką.

* Matuojamos srovės dydis bus parodytas displėjuje.

(Įžeminimo nuotėkio srovė, tekanti įžemintu laidu, gali būti matuojama tokiu būdu)

  - Balanso NUOTĖKIO srovės matavimas

* Paspauskite Funkcijų mygtuką A/( ir pasirinkite kintamos srovės funkciją.

* Įsitikinkite, kad displėjuje rodomi matavimo vienetai mA ir ženkliukas MEM nėra rodomi viršutiniame kairiajame displėjaus kampe.

* Sugnybkite gnybtais visus laidininkus išskyrus įžeminimo laidą.

* Matuojamos srovės dydis bus parodytas displėjuje.

DĖMESIO Prieš matuodami įžeminimo varžą, pagal p. 7.1 aprašytą procedūrą pamatuokite srovę, tekančią įžeminimo laidu. Jei displėjuje parodomas ženkliukas NOISE viršutiniame dešiniajame displėjaus kampe, tai reiškia, kad matavimo rezultatai bus su didele paklaida. Tam, kad išvengtumėte šios paklaidos, sumažinkite srovę, tekančią įžemintu laidu – išjunkite prietaisą, dėl kurio ši srovė atsirado įžeminimo linijoje. Matavimai negali būti atlikti, jei sistema įžeminta tik vienoje vietoje matuojama įžeminimo varža yra mažesnė už kitas įžeminimo varžas. Kad išvengtumėte netikslių parodymų, nedarykite vienos sistemos matavimų keletu šių prietaisų vienu metu. Įžeminimo varžos matavimo metu displėjuje gali atsirasti ženkliukas Open. Jis reiškia, kad gnybtai nėra visiškai uždaryti. Jei rodomas šis ženkliukas, matavimus reikia nutraukti. Uždarykite transformatoriaus gnybtus ir pradekite matavimus iš naujo. Reakcijos laikas, kai naudojama įžeminimo varžos matavimo funkcija – 7 sekundės. Tęskite matavimus, kol parodymai taps stabilūs.

  - Matavimo procedūra

* Paspauskite Funkcijų mygtuką A/( ir pasirinkite Įžeminimo varžos funkciją.

* Įsitikinkite, kad displėjuje rodomi matavimo vienetai ( ir ženkliukas MEM nėra rodomas viršutiniame kairiame displėjaus kampe.

* Paspauskite trigerį, atidarykite transformatoriaus gnybtus, ir sugnybkite jais tik Įžeminimo laidą.

* Matuojamos varžos dydis bus parodytas displėjuje.

<Trukdymų patikrinimo funkcija>

Esant įjungtai įžeminimo varžos funkcijai displėjuje užsidegantis ženkliukas NOISE gali turėti įtakos matavimams tokiais atvejais:

* Srovė, tekanti įžeminimo laide, viršija žemiau nurodytas reikšmes

| Įžeminimo varžos matavimo funkcijos diapazonas | Leistinas srovės dydis |
| --- | --- |
| 20 ( | ≤ 20 A |
| 200 ( / 1200 ( | ≤ 400 mA |

* Srovė, tekanti įžeminimo laidu, turi harmonikų, turinčių įtakos matavimams.

<Gnybtų patikrinimo funkcija>

Ženkliukas Open užsidega displėjuje, kai transformatoriaus gnybtai nevisiškai uždaryti.

Matavimai turi būti nutraukti, kol displėjuje yra rodomas šis ženkliukas.

Įžeminimo varžos matavimas, įžeminimo elektrodas

Įžeminimo varžos matavimas, įžeminimo elektrodas gatvės apšvietimo sistemoje.

Įžeminimo varžos matavimas, įžeminimo elektrodas žaibosaugos sistemoje.

- Kitos funkcijos

  - Automatinis išjungimas

Ši funkcija skirta užtikrinti, kad prietaisas nebūtų paliktas neišjungtas ir būtų saugoma baterijų energija. Prietaisas automatiškai išsijungia po 10 min. po paskutini mygtuko paspaudimo.

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite mygtuką Power.

- Garsinis signalas skamba prieš prietaiso išsijungimą.

- Norėdami išjungti automatinio išsijungimo funkciją:

- Įjunkite prietaisą, spausdami kartu Power ir Data Hold mygtukus. Po to paleskite Power mygtuką, laikydami Data Hold mygtuką nuspaustą.

- Prietaisas yra įjungtas ir displėjuje vienai sekundei užsidega ženkliukas P.OFF

Dabar automatinio išsijungimo funkcija yra išjungta.

Norėdami vėl įjungti šią funkciją, išjunkite ir įjunkite prietaisą, nenuspausdami Data Hold mygtuko.

  - Data hold (informacijos užfiksavimo) funkcija

Ši funkcija skirta užfiksuoti reikšmę displėjuje. Jei Data Hold mygtukas nuspaustas vieną kartą, rodoma reikšmė užfiksuojama displėjuje, net jei matuojama srovė keičiasi.

Ženkliukas H užsidega viršutiniame dešiniame displėjaus kampe. Norėdami išjungti šį režimą, paspauskite Data Hold mygtuką dar kartą. H ženkliukas dings.

- Jei suveikia automatinio išsijungimo funkcija, kol yra įjungtas informacijos fiksavimo režimas, užfiksuota informacija dingsta.

  - Garsinio signalo funkcija

Ši funkcija duoda garsinį signalą, kai matuojama įžeminimo varža mažesnė negu 10 (. Norėdami įjungti garsinio signalo funkciją laikykite nuspaustą Function mygtuką A/(, kai yra įjungtas įžeminimo matavimo režimas bent 2 sekundes. (Ženkliukas  užsidegs apatiniame kairiame displėjaus kampe.)

Norėdami išjungti garsinio signalo funkciją paspauskite Function mygtuką vėl (Ženkliukas dings.)

  - Displėjaus apšvietimo funkcija

Ši funkcija leidžia matyti parodymus displėjuje blogai apšviestose vietose. Norėdami įjungti apšvietimą paspauskite Displėjaus apšvietimo mygtuką. Norėdami išjungti apšvietimą paspauskite Displėjaus apšvietimo mygtuką dar kartą.

- Displėjaus apšvietimas automatiškai išsijungia po 1 minutės.

  - Atminties funkcija

Ši funkcija skirta matavimo rezultatams išsaugoti ir peržiūrėti.

- Matavimo rezultatų išsaugojimas

- Bet koks duomenų numeris (nuo 1 iki 100) gali būti pasirinktas pasirinkimo mygtukais ( ar (, kai yra įjungta kintamos srovės ar įžeminimo varžos matavimo funkcija, ir priskirtas norimam išsaugoti rezultatui.

- Kai pasirinkimo mygtukas yra nuspaustas, numeriai keičiasi greičiau.

(2) Norėdami išsaugoti displėjuje rodomą rezultatą, paspauskite Save mygtuką „Mem Write“. Tada rezultatas išsaugojamas ir jam priskiriamas pasirinktas numeris. (MEM ženkliukas užsidega 1 sekundei)

- Po rezultato išsaugojimo, duomenų numeris automatiškai keičiasi į po jo einantį neužimtą numerį (esamas numeris +1 ) ir kitas matavimo rezultatas gali būti išsaugotas su šiuo priskirtu numeriu. (Duomenų numeris tampa 1 po to, kai numeris 100 yra priskirtas išsaugotam rezultatui.)

- Jei numeris, jau priskirtas išsaugotam rezultatui, yra priskiriamas naujai saugomam rezultatui, buvusi vertė ištrinama.

- Jei rezultatai išsaugojami esant įjungtai duomenų užfiksavimo funkcijai, išsaugojami rezultatai, šiuo metu rodomi displėjuje.

- Išsaugotų rezultatų peržiūra

Įjunkite atminties funkciją, paspauskite „Mem mode“ mygtuką.

„MEM“ ženkliukas užsidega displėjuje.

Spausdami pasirinkimo mygtukus ( ar ( keiskite duomenų numerius ir žiūrėkite šiems numeriams priskirtus rezultatus.

- Norėdami išjungti atminties funkciją vėl paspauskite „Mem mode“ mygtuką, ar Function mygtuką A/(. („MEM“ ženkliukas dings)

- Kai „_ _ _ _“ ženkliukas rodomas displėjuje, reiškia joks rezultatas nebuvo išsaugotas.

- Išsaugotų rezultatų ištrynimas

Norėdami ištrinti matavimo rezultatus, paspauskite kartu „Mem write“ ir „Mem mode“ mygtukus. Ženkliukas „CLR“ pasirodys displėjuje 2 sekundėms ir matavimo rezultatai, priskirti pasirinktam numeriui bus ištrinti. (Displėjuje rodomas ženkliukas „_ _ _ _“.)

Norėdami ištrinti visus matavimų rezultatus:

- Paspauskite Įjungimo mygtuką Power, kai prietaisas yra išjungtas, kartu laikydami nuspaustus „Mem mode“ ir „Mem write“ mygtukus. Tada paleiskite tik Power mygtuką.

- Prietaisas yra įjungtas, „MEM“, „ALL“ ir „clr“ ženkliukai rodomi displėjuje apie 2 sekundes. Dabar visi išsaugoti duomenys ištrinti.

- Baterijų keitimas

ĮSPĖJIMAS Sekdami išvengti elektros smūgio, nuimkite prietaisą nuo laidininko ir išjunkite jį prieš keisdami baterijas.

DĖmesio Nedėkite naujų ir senų baterijų, ir nenaudokite skirtingų baterijų tipų kartu. Įdėkite baterijas kaip parodyta ant prietaiso.

Kai ženkliukas „BATT“ užsidega viršutininame dešiniame displėjaus kampe, pakeiskite baterijas. Jei baterijos pilnai iškrautos, displėjus užgęsta ir ženkliukas „BATT“ nerodomas.

- Nuimkite prietasą nuo laidininkų, jei atliekamas matavimas.

- Išjunkite prietaisą, jei jis yra įjungtas.

- Atsukite dangtelį laikantį varžtą. Nuimkite dangtelį.

- Įdėkite baterijas (R6P ar LR6: 4 vnt.) nukreipkite taip, kaip parodyta ant prietasio.

- Uždenkite dangtelį ir užsukite varžtą.

- Aptarnavimas

Jei prietaisas blogai veikia, gražinkite jį tiekėjui, nurodydami problemą.

Remontui kartu su prietaisu taip pat turite grąžinti veikimo patikrinimo rezistorių.

Prieš grąžindami prietaisą įsitikinkite kad:

- Laikėtės visų naudojimo instrukcijų

- Patikrinote baterijas

Atsiminkite, kad kuo daugiau pateiksite informacijos apie gedimą, tuo greičiau jis bus pašalintas.