NAUDOJIMO VADOVAS

Dėkojame jums, kad pasirinkote mūsų prietaisą KEW 1030.

Prieš pradėdami darbą su šiuo prietaisu, atidžiai perskaitykite naudojimo vadovą, kad galėtumėte maksimaliai panaudoti šio prietaiso galimybes ir gautumėte tikslius matavimų rezultatus.

RAŠIKLIO FORMOS DAUGIAFUNKCINIS SKAITMENINIS MATUOKLIS

KEW 1030

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

1.	Saugaus darbo nurodymai

Šis prietaisas sukonstruotas, pagamintas ir išbandytas pagal IEC-61010 reikalavimus: Elektroninių matavimo prietaisų saugumo reikalavimai. Pagaminti prietaisai patikrinami ir tiekiami nepriekaištingos būsenos.

Šiame naudojimo vadove pateikti įspėjimai ir saugaus darbo taisyklės, kurias reikia vykdyti, siekiant užtikrinti saugų darbą ir saugią prietaiso būklę. Taigi, prieš pradėdami darbą su prietaisu atidžiai ir pilnai perskaitykite pateiktus nurodymus.

ĮSPĖJIMAS

(	Prieš pradėdami darbą su matuokliu, atidžiai perskaitykite ir supraskite šiame naudojimo vadove pateiktus nurodymus.

(	Saugokite šį naudojimo vadovą, kad galėtumėte pasinaudoti, kai to prireiktų.

(	Naudokite šį prietaisą tik pagal tiesioginę paskirtį.

(	Supraskite ir vykdykite visus naudojimo vadove pateiktus nurodymus.

(	ATSAKINGAS ASMUO turi žinoti, kad naudojant prietaisą skirtingu nei gamintojo nurodytu būdu, prietaiso apsauginės funkcijos gali veikti netinkamai.

Simbolis  , esantis ant prietaiso, įspėja apie tai, kad naudotojas turi perskaityti reikiamus šio naudojimo vadovo skyrius, siekiant užtikrinti saugų darbą su prietaisu.

Būtinai perskaitykite naudojimo vadovo skyrius, paženklintus ženklu  .

PAVOJUS	Nurodomos sąlygos arba veiksmai, galintys sukelti sunkius arba mirtinus sužalojimus.

ĮSPĖJIMAS Nurodomos sąlygos arba veiksmai, galintys sukelti sunkius arba mirtinus sužalojimus.

ATSARGIAI Nurodomos sąlygos arba veiksmai, galintys sukelti nedidelius sužeidimus arba matuoklio gedimus.

Prašome atkreipti dėmesį į toliau pateiktus ant matuoklio ir naudojimo vadove esančių simbolių paaiškinimus.

Naudotojas turi perskaityti naudojimo vadove pateiktus nurodymus.

Prietaisas su dviguba arba sustiprinta izoliacija.

~ Kintama srovė

= Nuolatinė srovė

Prieš pradėdami darbą su šiuo matuokliu, perskaitykite naudojimo vadove toliau pateiktus saugaus darbo nurodymus.

PAVOJUS

(	Niekada nematuokite elektrinių grandinių, kuriose yra didesnių kaip 600 V įžeminimo kontūro atžvilgiu įtampų.

(	Nematuokite tokiose vietose, kuriose yra degių medžiagų. Priešingu atveju kibirkščiavimas matavimo metu gali sukelti sprogimą.

(	Niekada nedirbkite su matuokliu, jeigu jūsų rankos drėgnos. Priešingu atveju gresia elektros smūgio pavojus.

(	Niekada nenuimkite apatinio matuoklio dangtelio ir maitinimo elementų dangtelio matavimo metu.

ĮSPĖJIMAS

(	Jeigu pastebėjote kokias nors neįprastas sąlygas, pvz., pažeistas korpusas arba iš matuoklio ar matavimo laidininkų išlindę metalinės detalės, tai nenaudokite matuoklio; perduokite prietaisą remontui specializuotai įmonei.

(	Nemontuokite prietaise jokių papildomų detalių ir nekeiskite prietaiso konstrukcijos. Jeigu būtina, perduokite matuoklį remontui arba pakartotiniam kalibravimui vietiniam Kyoritsu prekybos atstovui.

ATSARGIAI

(	Prieš pradėdami matavimą visada perjunkite funkcinį perjungiklį į tinkamą padėtį.

(	Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštos temperatūros ir drėgmės arba rasos poveikio.

(	Šis matuoklis skirtas darbui patalpose. Matuokliu galima dirbti temperatūroje nuo 0( C iki 40( C; šiame temperatūros diapazone garantuojamos apsauginės matuoklio funkcijos.

(	Šio matuoklio konstrukcija neapsaugota nuo dulkių/vandens poveikio. Nenaudokite matuoklio dulkėtose vietose arba tokiose vietose, kuriose matuoklis gali lengvai sudrėkti. Tokios darbo sąlygos gali sukelti prietaiso gedimą.

(	Užbaigę matavimą, perjunkite matuoklio funkcinį perjungiklį į padėtį OFF (IŠJUNGTA). Išimkite iš matuoklio maitinimo elementus, jeigu matuoklis ilgesnį laiką nebus naudojamas.

(	Matavimų kategorijos (viršįtampių kategorijos)

Siekiant užtikrinti saugų darbą matavimo elementais, standarte IEC 61010 nurodyti saugumo reikalavimai įvairioms elektros įrenginių aplinkoms, priskiriamoms I – IV kategorijoms (CAT.I – CAT.IV), ir vadinamoms matavimų kategorijomis. Šios kategorijos apibūdinamos toliau nurodytu būdu.

Elektros įrenginių aplinkos su didesne einamuoju metu veikiančia energija priskiriamos aukštesnėms kategorijoms, taigi, CAT.III kategorijos matavimo prietaisas gali išlaikyti aukštesnę einamuoju metu veikiančią energiją, nei CAT.II

CAT.I	Antrinės elektros grandinės, prijungtos prie kintamos srovės elektros tinklo rozetės per transformatorių arba panašų įtaisą.

CAT.II	Pirminės elektros grandinės, prijungtos prie kintamos srovės elektros tinklo rozetės maitinimo kabeliu.

CAT.III	Pradinės įrenginių, prijungtų tiesiogiai prie paskirstymo skydelių ir maitinimo linijų, sujungiančių paskirstymo skydelius ir elektros rozetes.

CAT.IV	Grandinė nuo abonentinės maitinimo atšakos iki abonentinio įvado ir elektros energijos skaitliuko bei pradinio apsaugojančio nuo viršijamos srovės įtaiso (paskirstymo skydelyje).

Vidiniai sujungimai

Tiekimo kabelis	CAT.II

CAT.IV

Transformatorius

CAT.II

CAT.I

Rozetė

2.	Techninės savybės

Šis prietaisas yra rašiklio tipo skaitmenis daugiafunkcinis matuoklis, matuojantis:

kintamą/nuolatinę įtampą, rezistansą, talpumą ir dažnio/apkrovos santykį. Matuokliu taip pat galima patikrinti grandinės vientisumo (nutrūkimo) būklę bei diodus.

(	Matuoklis atitinka šiuos saugumo standartus:

IEC 61010-1, matavimo kategorija CAT.III, 600 V

IEC 61010-031, rankiniai matuokliai

(	Dviguba danga padengtas pagrindinis prietaiso korpusas ir funkcinis perjungiklis, pritaikyti patogiam laikymui ranka matavimo metu.

(	Rašiklio tipo matuoklis ryškia apšviečia matavimo tašką.

(	Parodymai skystų kristalų ekrane su galiniu apšvietimu gerai įžiūrimas net ir tamsoje.

(	REL funkcija, naudojama skirtumo (DS, V/CAP – nuolatinė srovė, įtampa, talpumas) patikrinimui.

(	Automatinė matuoklio maitinimo išjungimo funkcija, taupanti maitinimo elementus.

(	Duomenų išsaugojimo funkcija.

(	Visi matavimo diapazonai, įskaitant ( diapazoną, apsaugoti nuo 600 V įtampos perkrovos.

(	Matavimo laidininkas patogiai ir lengvai suvyniojamas laidininko skyrelyje galinėje matuoklio pusėje.

(	Matavimo antgalį galima uždengti specialiu uždengiančiu mechanizmu, užtikrinančiu apsaugą nuo matavimo antgalio viršūnės.

3.	Techniniai duomenys

3-1	Tikslumas (garantuojamas 23 ( 5(C temperatūros ir 45 ( 85 % santykinio drėgnumo sąlygose (*1)).

| Funkcija | Diapazonas | Tikslumas | Maksimali įėjimo įtampa |
| --- | --- | --- | --- |
| KINTAMA ĮTAMPA Automatinis matavimo diapazono perjungimas (*2) | 4 V | ( 1,3 % reikšmės ( 5 skaičiai (50/60 Hz) ( 1,7 % reikšmės ( 5 skaičiai (~ 400 Hz) | Nuolatinė srovė, 600 V Kintama srovė, 600 V (vidutinė kvadratinė įtampa, sinusinė forma) |
|  | 40 V |  |  |
|  | 400 V | ( 1,8 % reikšmės ( 5 skaičiai (50/60 Hz) ( 2,0 % reikšmės ( 5 skaičiai (~ 400 Hz) |  |
|  | 600 V |  |  |
| NUOLATINĖ ĮTAMPA Automatinis matavimo diapazono perjungimas (*2) | 400 mV | ( 0,8 % reikšmės ( 5 skaičiai |  |
|  | 4 V |  |  |
|  | 40 V |  |  |
|  | 400 V |  |  |
|  | 600 V | ( 1,0 % reikšmės ( 5 skaičiai |  |
| ( Automatinis matavimo diapazono perjungimas | 400 ( | ( 1,0 % reikšmės ( 5 skaičiai |  |
|  | 4 k( |  |  |
|  | 40 k( |  |  |
|  | 400 k( |  |  |
|  | 4 M( |  |  |
|  | 40 M( | ( 2,5 % reikšmės ( 5 skaičiai |  |
| Diodų/grandinės vientisumo būsenos patikrinimas | Diodų tikrinimas | Tikrinimo įtampa: maždaug 0,3 ( 1,5 V |  |
|  | Grandinės vientisumo tikrinimas | Garsinis signalas, kai rezistansas ( 120 ( |  |
| Talpumas Automatinis matavimo diapazono perjungimas | 50 nF | ( 3,5 % reikšmės ( 10 skaičių |  |
|  | 500 nF | ( 3,5 % reikšmės ( 5 skaičiai |  |
|  | 5 (F |  |  |
|  | 50 (F |  |  |
|  | 100 (F | ( 4,5 % reikšmės ( 5 skaičiai |  |
| Dažnis Automatinis matavimo diapazono perjungimas | 5 Hz | ( 0,1 % reikšmės ( 5 skaičiai Matuojamas signalas: 1,5 V arba didesnė vidutinė kvadratinė įtampa |  |
|  | 50 Hz |  |  |
|  | 500 Hz |  |  |
|  | 5 kHz |  |  |
|  | 50 kHz |  |  |
|  | 200 kHz |  |  |
| APKROVA (impulso plotis/impulso taktas) | 0,1 ( 99,9 % | ( 2,5 % reikšmės ( 5 skaičiai (tikslumas garantuojamas iki 10 kHz) |  |

Pastaba:

Anksčiau pateiktoje lentelėje naudojami sutrumpinimai:

(	Reikšmė yra išmatuota reikšmė, t.y., matuoklio rodoma išmatuota reikšmė.

(	Skaičiai yra kraštinis dešinės pusės skaičius.

(	(*1): išskyrus 40 M( diapazoną ( (rezistanso) matavimo funkcijai.

(	(*2): įtampos matavimo metu automatinio matavimų diapazono perjungimų funkcija išjungiama paspaudus mygtuką SELECT. Jeigu norite pakartotinai matuoti įtampą, tai vieną kartą perjunkite funkcinį perjungiklį į padėtį OFF (IŠJUNGTA). Po to vėl perjunkite funkcinį perjungiklį įtampos matavimui.

3-2	Pagrindiniai techniniai duomenys

(	Veikimo metodas:	(( metodas

(	Ekranas:	skystų kristalų ekranas (maksimali reikšmė 3999 vienetai / žymės)

(	Matavimo diapazono

viršijimo simbolis:	viršijus matavimo diapazoną, ekrane rodomas simbolis OL (išskyrus kintamos/nuolatinės srovės 600 V diapazoną)

(	Matavimo diapazonų

perjungimas:	pilnai automatinis matavimo diapazonų perjungimas (grandinės vientisumo, diodų patikrinimo ir DUTY (APKROVOS) funkcijoms naudojamas vienas matavimo diapazonas).

Matavimo diapazono perjungimas į aukštesnį diapazoną: pasiekus 4000 arba didesnė reikšmę.

Matavimo diapazono perjungimas į žemesnį diapazoną: reikšmė mažesnė nei 380.

(	Matavimo dažnis:	2 kartai/sek.

(	Funkcijų seka:	OFF (IŠJUNGTA)/kintama srovė, įtampa/nuolatinė srovė, įtampa/(/talpumas

(	Mygtukai:	HOLD (IŠSAUGOTI)/Hz/DUTY (APKROVA)//  /REL( (tik nuolatinės srovės įtampos ir talpumo matavimo diapazonuose)

(	Maitinimo šaltinis:	tabletės formos maitinimo elementas LR44 (SR44) 1,5 V x 2 vnt.

(	Žemos maitinimo

elementų įtampos	Jeigu maitinimo įtampa yra 2,4 V ( 0,2 V arba mažesnė, tai

įspėjimo signalas:	ekrane rodomas įspėjimo simbolis

(	Matmenys:	190 (ilgis) x 39 (plotis) x 31 (gylis) mm

(	Svoris:	maždaug 100 g (su maitinimo elementais)

(	Darbo vieta:	iki 2.000 m virš jūros lygio, patalpose

(	Darbinė temperatūra

ir drėgnumas:	0 ( 40( C, santykinis drėgnumas 85 % arba mažiau (be kondensacijos)

(	Sandėliavimo

temperatūra ir 	–20 ( 60( C, santykinis drėgnumas 85 % arba mažiau (be

drėgnumas:

(	Priedai:	Pernešimo dėklas, 1 vnt.; tabletės formos maitinimo elementas LR44 (SR44) 1,5 V x 2 vnt.; naudojimo vadovas, 1 vnt.

(	Standartai (saugumas):	IEC/EN 61010-1:2000

Matavimo kategorija CAT.III 600 V

Trikdžių klasė Nr. 2

(  IEC/EN 61010-031:2002

EMC

(elektromagnetinis	(  EN 61326:2001

suderinamumas)

3-3	Elektrinės savybės

(	Darbinė temperatūra

ir drėgnumas

(garantuojamas	23 ( 5(C temperatūros ir 85 % arba mažesnio santykinio

tikslumas):	drėgnumo (be kondensacijos) sąlygos

(	Maitinimo įtampa

(garantuojamas	3,4 V, kol ekrane pasirodo simbolis

tikslumas):

(	Izoliacijos rezistansas:	10 M( arba daugiau / nuolatinės srovės įtampa 1.000 V

(tarp elektrinės grandinės ir vidinės korpuso dalies)

(	Išlaikoma įtampa:	kintama srovė, 5,55 kV vidutinė kvadratinė įtampa, sinusinė forma (50/60 Hz) 1 minutė (tarp elektrinės grandinės ir vidinės korpuso dalies)

(	Apsauga nuo

perkrovos:	720 V (kintama/nuolatinė srovė), 10 sekundžių įtampos matavimo režime

Apsauga nuo

viršįtampio:	600 V (kintama/nuolatinė srovė), 10 sekundžių visuose režimuose, išskyrus įtampos matavimo režimą

(	Nominali maitinimo

įtampa:	nuolatinė srovė, 3,0 V

(	Nominali naudojama

galia:	maždaug 4 mVA (kai maitinimo elementų įtampa yra 3,0 V)

(	Maksimali naudojama

galia:	maždaug 30 mVA (kai įjungtas apšvietimas)

(	Nepertraukiamo darbo

trukmė:	maždaug 80 val. (nuolatinės srovės/įtampos matavimas)

maždaug 15 val. (A darbo režimas: apšvietimas įjungiamas 10 sekundžių, išjungiamas 20 sekundžių, po to ciklas kartojasi)

4.	Matuoklio konstrukcija

4-1	Matuoklio konstrukcija

(	Matavimo smaigalys (įėjimo kontaktas (+); raudonas)

(	Matavimo laidininkas (įėjimo kontaktas (–); juodas)

Prijungiamas prie matuojamos grandinės neigiamo (–) potencialo

(	Apsauginis gaubtas

Uždengia matavimo smaigalį saugumo sumetimais

(	Apšvietimo įtaisas

(	Apsauginė pertvara

(	Funkcinis perjungiklis

(	OFF (IŠJUNGTA): išjungta maitinimo įtampa (nenaudojami maitinimo elementai)

(	 kintamos srovės įtampa (ACV) ( Dažnis (Hz) (DUTY (APKROVA) (%)

Perjungiama paspaudus mygtuką SELECT (PASIRINKTI).

(	nuolatinės srovės įtampa (DCV) ( REL( (ekrane parodoma santykinė reikšmė)

Perjungiama paspaudus mygtuką SELECT (PASIRINKTI).

(	(  Rezistansas ( Diodo patikrinimas              ( Grandinės vientisumo patikrinimas

Perjungiama paspaudus mygtuką SELECT (PASIRINKTI).

(	 Talpumas ( REL( (ekrane parodoma santykinė reikšmė)

Perjungiama paspaudus mygtuką SELECT (PASIRINKTI).

(	LIGHT (APŠVIETIMAS): apšvietimo įtaiso įjungimas. Iš pradžių perjunkite funkcinį perjungiklį į šią padėtį, o po to pasukite į bet kokios pageidaujamos funkcijos padėtį. Tada apšvietimo įtaisas įsijungia ir apšviečia matavimo tašką (šioje perjungiklio padėtyje negalima atlikti matavimo).

(	Mygtukas HOLD (IŠSAUGOTI)

(	Ekrane užfiksuojama rodoma reikšmė.

(	Skystų kristalų galinio apšvietimo įjungimas (laikykite šį mygtuką nuspaustą ne trumpiau kaip 2 sekundes).

(	Mygtukas SELECT (PASIRINKTI)

(	Perjungia matavimo režimus (V / Hz / DUTY (APKROVA), ir ( /  / ).

(	Įjungia/išjungia REL( funkciją (tik nuolatinės srovės įtampos / talpumo matavimo režime).

(	Skystų kristalų ekranas

Per maža maitinimo

elementų įtampa	Diodo patikrinimas

Automatinis matavimo

diapazonų perjungimas	Vientisos grandinės būsenos

patikrinimas

REL(

Nuolatinė srovė

Kintama srovė

Poliai	Vienetai

HOLD

(IŠSAUGOTI)

4-2	Apsauginis gaubtelis

ATSARGIAI

(	Nenaudokite per didelės jėgos matavimo smaigaliui ir apsauginiam gaubteliui.

(	Dirbkite atsargiai, kad uždėdami arba nuimdami apsauginį gaubtelį nesusižeistumėte į matavimo smaigalio viršūnę.

Naudokite apsauginį gaubtelį matavimo smaigalio uždengimui, kai matuoklis pernešamas arba saugojamas.

1	Apsauginio gaubtelio uždėjimo metodas

Suspauskite viršutinę apsauginio gaubtelio dalį ir patraukite ją link matavimo smaigalio viršūnės. Po to pasukite viršutinę gaubtelio dalį, kaip parodyta toliau, kad žymės ant gaubtelio ir matuoklio korpuso sutaptų.

Uždėti	Nuimti

1 PATRAUKITE	2 AUTOMATIŠKAI

1 PATRAUKITE

2 PASUKITE	   ir PASUKITE

2	Apsauginio gaubtelio nuėmimo metodas

Suspauskite viršutinę apsauginio gaubtelio dalį ir patraukite ją link matavimo smaigalio viršūnės. Po to pasukite viršutinę gaubtelio dalį 90( kampu, kaip parodyta iliustracijoje. Tada apsauginis gaubtelis automatiškai atitraukiamas – matavimo smaigalys/teigiamas kontaktas paruoštas darbui.

4-3	Matavimo laido saugojimo metodas

Matavimo laidas saugojamas skyrelyje, esančiame galinėje matuoklio pusėje. Laidas suvyniojamas ant laido laikiklio.

5.	Matavimų funkcijos

(	Automatinis matavimo diapazonų perjungimas (AUTO)

Ši funkcija automatiškai nustato tinkamą matavimo diapazoną, priklausomai nuo matuojamo signalo. Kai automatinio matavimo diapazonų perjungimo funkcija įjungta, skystų kristalų ekrane rodomas simbolis AUTO. Ši funkcija neveikia diodo, grandinės vientisumo patikrinimo ir apkrovos santykio režimuose. Tokiu atveju skystų kristalų ekrane simbolis AUTO nerodomas.

(	HOLD (IŠSAUGOJIMO) funkcija ()

Ši funkcija užfiksuoja išmatuotą reikšmę skystų kristalų ekrane (funkcija neveikia dažnio matavimo režime).

Nuspaudus mygtuką HOLD, skystų kristalų ekrane rodomas simbolis  . Išmatuota reikšmė užfiksuojama. Jeigu norite išjungti išsaugojimo funkciją, tai paspauskite mygtuką HOLD dar kartą, arba įjunkite kitą matavimo funkciją.

(	Funkcija REL(

Ši funkcija parodo skystų kristalų ekrane parodo išmatuotų reikšmių santykį (santykinę reikšmę), kai matuojamas pastovios srovės įtampa arba talpumas. Paspaudus klavišą HOLD, skystų kristalų ekrane rodomas simbolis (. Išmatuota reikšmė išsaugota. Po to ekrane parodomas skirtumas tarp išsaugotos ir išmatuotos reikšmės. Jeigu norite išjungti REL( funkciją, tai paspauskite mygtuką HOLD dar kartą, arba įjunkite kitą matavimo funkciją.

(	Automatinio maitinimo įtampos išjungimo funkcija

Ši funkcija išjungia matuoklį praėjus 30 minučių po funkcinio perjungiklio perjungimo iš padėties OFF (IŠJUNGTA) į kitą matavimo funkciją. Jeigu norite įjungti prietaisą po automatinio išjungimo, tai paspauskite mygtuką HOLD arba perjunkite funkcinį perjungiklį į kitą matavimo funkciją.

(	Viršyto matavimo diapazono indikacija

Jeigu išmatuota reikšmė viršija maksimalią ekrane rodomą reikšmę, tai ekrane rodomas simbolis OL (šis simbolis nerodomas kintamos nuolatinės srovės įtampos 600 V diapazone). Šis simbolis taip pat nerodomas, kai įjungta funkcija HOLD (IŠSAUGOTI).

(	Žemos maitinimo įtampos įspėjimo simbolis (           )

Jeigu maitinimo elementų įtampa nukrinta iki 2,4 V ( 0,2 V arba mažesnės įtampos, tai skystų kristalų ekrane rodomas simbolis .

(	Apšvietimas

Jeigu norite įjungti matavimo vietos

apšvietimą, tai perjunkite funkcinį

perjungiklį į padėtį LIGHT

(APŠVIETIMAS). Po to pasukite

funkcinį perjungiklį į bet kurios                                                                 ( Apšvietimas

pageidaujamos funkcijos padėtį                                                                    ĮJUNGTAS

(jeigu funkcinis perjungiklis yra   Apšvietimas

padėtyje LIGHT, tai matavimo     IŠJUNGTAS                                                                ( Pasirinkite

negalima atlikti). Jeigu norite 						         reikiamą

išjungti apšvietimą, tai pasukite                               Matavimo funkcija                   matavimo

funkcinį perjungiklį į padėtį                                                                             funkciją

OFF (IŠJUNGTA).

(	Skystų kristalų ekrano galinis apšvietimas

Skystų kristalų ekrano galinis apšvietimas įsijungia, kai mygtukas HOLD nuspaudžiamas ir laikomas nuspaustoje padėtyje ne trumpiau kaip 2 sekundes bet kokios matavimo funkcijos būsenoje, išskyrus OFF (IŠJUNGTA).

Pastaba

(	Matavimo vietos apšvietimas ir skystų kristalų ekrano galinis apšvietimas automatiškai neišsijungia. Būtinai išjunkite šias funkcijas, kai jos nenaudojamos.

(	Įjungus/išjungus skystų kristalų ekrano galinį apšvietimą, ekrane rodomas simbolis  ; nustatoma aktyvi funkcijos HOLD būsena.

6.	Matavimas

PAVOJUS

Siekiant išvengti elektros smūgio operatoriui ir apsaugoti matuoklį nuo sugadinimų, vykdykite toliau pateiktas saugaus darbo taisykles.

(	Maksimali nominali nuolatinės/kintamos srovės įtampa įžeminimo kontūro atžvilgiu yra 600 V. Niekada nematuokite elektrinės grandinės, kurioje yra įtampų, įžeminimo kontūro atžvilgiu viršijančių 600 V.

(	Maksimali nuolatinė/kintama matuojama įtampa yra 600 V vidutinė kvadratinė įtampa (sinusinės formos).

(	Neperjunkite funkcinio perjungiklio matavimo metu.

(	Niekada nematuokite, jeigu nuimtas apatinis matuoklio dangtelis.

(	Laikykite pirštus ir rankas už apsauginių matuoklio ir matavimo laido pertvarų (žr. 4-1).

(	Dirbkite kruopščiai, kad neužtrumpintumėte matuojamą grandinę metalinėmis prietaiso dalimis arba matavimo laidu.

(	Niekada nematuokite elektrinės grandinės rezistanso, netikrinkite diodų ir vientisos grandinės būsenos bei nematuokite talpumo šiuo prietaisu, kai matuojama elektrinė grandinė yra įjungtoje būsenoje.

6-1	Kintamos srovės įtampos (ACV), dažnio ir DUTY (APKROVOS) santykio matavimas

1	Perjunkite funkcinį perjungiklį į padėtį .

2	Jeigu norite išmatuoti kintamos srovės įtampą, tai prijunkite matavimo smaigalį ir matavimo laidą prie kintamos srovės grandinės, kaip parodyta pav. toliau.

3	Jeigu norite matuoti dažnį, tai paspauskite mygtuką SELECT (PASIRINKTI) ir pasirinkite dažnio matavimo diapazoną. Šiuo atveju skystų kristalų ekrane rodomi matavimo vienetai „Hz“.

(	Toliau nurodytus matavimus galima

atlikti paspaudus mygtuką SELECT.

ACV ( Dažnis ( DUTY (APKROVA)

4	Paspauskite mygtuką SELECT (PASIRINKTI) ir pasirinkite DUTY (apkrovos) santykio matavimo diapazoną (impulso plotis/impulso ciklas). Šiuo atveju skystų kristalų ekrane rodomi matavimo vienetai „%“.

Pastaba:

(	ACV matavimo režime atjungus matuoklį nuo tikrinamos elektrinės grandinės, Skystų kristalų ekrane gali likti keli skaičiai.

(	Prijunkite matavimo laidą (neigiamo potencialo lizdas) prie tikrinamos grandinės įžemintos pusės. Jeigu tikrinama grandinė neįžeminta, tai draudžiama atlikti matavimą.

(	Dažnio ir DUTY (APKROVOS) matavimo režime minimali matuoklio įėjimo įtampa yra maždaug 1,5 V vidutinė kvadratinė įtampa.

6-2	Nuolatinės srovės įtampos (DCV) matavimas

1	Perjunkite funkcinį perjungiklį į padėtį .

2	Prijunkite matavimo smaigalį prie teigiamo (+) matuojamos elektrinės grandinės potencialo, o matavimo laidą prie neigiamo (–) potencialo, kaip parodyta pav. toliau. Jeigu matavimo laidininkas prijungiamas prie amo (+) matuojamos elektrinės grandinės potencialo, tai skystų kristalų ekrane rodomas simbolis „—“.

3	Jeigu norite, kas matuoklio ekrane būtų rodoma REL (santykinė) reikšmė, tai paspauskite mygtuką SELECT.

Paspaudus šį mygtuką, išsaugojama pradinė išmatuota reikšmė. Po to skystų kristalų ekrane parodomas skirtumas tarp pradinės išsaugotos ir išmatuotos reikšmių. Įjungus šią funkciją, automatinio matavimo diapazono perjungimo funkcija neveikia. Matuoklis veikia pirmojo pasirinkto matavimo diapazono režime. Santykinės reikšmės matavimas leidžiamas toliau nurodytame reikšmių diapazone:

(	Matavimo diapazonas = maksimali matavimo diapazono skalės reikšmė – pradinė reikšmė

Jeigu norite išjungti REL funkciją, tai paspauskite šį mygtuką dar kartą, arba įjunkite kitą matavimo funkciją.

(	Toliau nurodytus matavimus galima

atlikti paspaudus mygtuką SELECT.

DCV ( REL( (santykinė reikšmė)

Skystų kristalų ekrane

Rodomas simbolis „(“.

6-3	Rezistanso (() matavimas, diodo / vientisos grandinės būsenos patikrinimas

1	Perjunkite funkcinį perjungiklį į padėtį „(“ padėtį.

2	Prijunkite matavimo smaigalį ir matavimo laidą prie tikrinamos elektrinės grandinės, kaip parodyta pav. toliau.

3	Jeigu norite patikrinti diodą, tai paspauskite mygtuką SELECT (PASIRINKTI).

Prijunkite matavimo smaigalį ir matavimo laidą prie tikrinamo elektros grandinės diodo. Jeigu matuoklio indikacija atitinka nurodytą toliau, tai diodas yra tinkamas.

(	Toliau nurodytus matavimus galima atlikti

paspaudus mygtuką SELECT.

( ( Diodo patikrinimas ( Vientisos grandinės būsenos

patikrinimas

1. Patikrinimas tiesiogine kryptimi	2. Patikrinimas atbuline kryptimi

Katodas	Anodas	Anodas	Katodas

(Pavyzdys)	(Pavyzdys)

Rodoma tiesioginio	Ekrane rodomas

praėjimo įtampa.	simbolis OL.

Pastaba

(	Jeigu diodo tiesioginė įtampa yra už 0,3 V ( 1,5 V ribų, tai matavimo negalima atlikti (pvz., stabilitronai, šviesos diodai ir kt.).

4	Jeigu norite patikrinti vientisą grandinės būseną, tai paspauskite mygtuką SELECT (PASIRINKTI). Prijunkite matavimo smaigalį ir matavimo laidą prie tikrinamos elektrinės grandinės.

Jeigu elektrinė grandinė nenutraukta, tai pasigirsta garsinis signalas (grandinės rezistansas yra 120 ( arba mažiau).

400 ( arba mažesnis elektrinės grandinės rezistansas parodomas skystų kristalų ekrane.

Pastaba

(	Užtrumpinus tarpusavyje matavimo smaigalį ir matavimo laidą, matuoklio skystų kristalų ekrane gali būti rodoma ne „0“, bet kitokia reikšmė. Tačiau tai nereiškia prietaiso gedimo; ekrane rodomas matavimo laido rezistansas.

6-4	Talpumo matavimas (nF, (F)

1	Perjunkite funkcinį perjungiklį į padėtį .

2	Paspauskite mygtuką SELECT, siekiant prieš prijungimą prie tikrinamo kondensatoriaus nustatyti skystų kristalų ekrane parodymus „0“.

( Paspauskite mygtuką SELECT,

nustatydami ekrane parodymus „0“.

3	Prijunkite matavimo smaigalį ir matavimo laidą prie tikrinamo elektros grandinės kondensatoriaus, kaip parodyta toliau.

Pastaba

(	Matavimo trukmė priklauso nuo matuojamo talpumo dydžio.

| Matuojamas talpumas | < 4 (F | < 40 (F | < 100 (F |
| --- | --- | --- | --- |
| Matavimo trukmė | 2 sek. | 7 sek. | 15 sek. |

7.	Maitinimo elementų pakeitimas

ĮSPĖJIMAS

(	Siekiant išvengti elektros smūgio, prieš pakeisdami maitinimo elementus būtinai atjunkite matavimo smaigalį ir laidą nuo tikrinamos elektrinės grandinės; perjunkite funkcinį perjungiklį į padėtį OFF (IŠJUNGTA).

PAVOJUS

(	Nenaudokite kartu naujus ir senus maitinimo elementus. Niekada nenaudokite kartu skirtingų tipų maitinimo elementus.

(	Įdėkite maitinimo elementų polius maitinimo elementų skyrelyje nurodytu teisingu būdu.

(	Pakeitę maitinimo elementus, pritvirtinkite maitinimo elementų skyrelio dangtelį.

ATSARGIAI

(	Utilizuokite panaudotus maitinimo elementus pagal matuoklio eksploatavimo šalyje galiojančių taisyklių reikalavimus.

(	Perjunkite funkcinį perjungiklį į padėtį OFF (IŠJUNGTA).

(	Atsukite vieną varžtą, kuriuo pritvirtintas maitinimo elementų skyrelio dangtelis, ir nuimkite dangtelį.

(	Pakeiskite senus maitinimo elementus naujais. Įdėkite maitinimo elementų polius maitinimo elementų skyrelyje nurodytu teisingu būdu. Visada pakeiskite visus panaudotus maitinimo elementus naujais maitinimo elementais tuo pačiu metu.

(	Uždėkite maitinimo elementų skyrelio dangtelį pradinėje padėtyje ir užveržkite dangtelio pritvirtinimo varžtą.

Maitinimo elementų skyrelio

dangtelio pritvirtinimo varžtas

Tabletės tipo maitinimo elementas

LR44 (SR44) 1,5 V x 2 vnt.

8.	Techninė priežiūra

(	Valymas

Matuoklį valykite vandeniu arba neutraliu valikliu sudrėkintu audiniu.

Nevalykite matuoklio abrazyviniais valikliais arba tirpikliais. Šios medžiagos gali pažeisti, deformuoti matuoklį arba pakeisti jo spalvą.

Kyoritsu pasilieka teisę pakeisti šiame naudojimo vadove aprašytas technines arba konstrukcines savybes be išankstinio pranešimo ir kokių nors įsipareigojimų.